附件1：

电子阴道镜技术参数要求

1、镜头具有光学变焦、聚焦和高清成像功能，整机系统水平分辨率≥520线。放大倍数支持 1～15倍可调；

2、有效操作距离应满足：250mm～300mm，视场范围满足：≥45mm(3X及以上)；

3、有快速自动聚焦和手动聚焦功能；

4、可操作实现：对观察图像视野变换（放大/缩小）、手动可视焦距调节、变色温观察（白光）、电子滤镜观察（绿光）、计时显示和图像冻结功能，支持控制图像采集；

5、亮度可调的LED组光源，与镜头集成一体， 30CM处光源照度≥2500Lux，色温范围：3000Kº~6000Kº，寿命不小于2万小时；

6、提供可控制的醋酸试验计时标记显示和关闭功能，为检查过程提供量化评估依据，并可生成报告；

7、图像采集单元提供S-Video和USB视频输出接口；

8、具有病例重点关注功能，医生可快速发现需要重点关注的患者，同时提供查询功能，便于医生快速查找患者信息；

9、提供符合IFCPC2011阴道镜诊断术语及参考图谱，方便对比参考，辅助检查医生做出准确判断；

10、具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统；

11、具备阴道镜常规图像采集、图像显示、保存病例、书写病例、病例查找模板，提供打印报告模版；

12、可提供配套的阴道镜试剂：冰醋酸溶液和卢戈氏溶液；

13、提供高清彩色喷墨打印机（如爱普生、惠普、佳能），支持无线传输，配备一体化电脑（配置不低于1T硬盘、8G内存、四核CPU）,加装彩色摄像头和视频采集卡。