**技术参数**

＊1. 记录盒运行于xp以上操作平台，与原有应用软件互相兼容。

2. 可自动进行24小时的血压测量

3. 体积小巧，便于患者携带

4. 具有自动重测功能

5. 可通过监测仪上的按钮进行手动测量

6. 可显示收缩压、舒张压、脉搏及工作状态信息

＊7. 血压记录盒可与HOLTER记录盒同时佩戴，动态血压数据可输入HOLTER报告，同时观察动态趋势图及心电图

＊8. 记录间隔：5,10，15,20,30,45,60,90,120min可调

＊9. 测量方式：逐步释压震荡测量法

10. 可显示收缩压范围：70mmHg-290mmHg

11. 可显示舒张压范围：40mmHg-150mmHg

12. 血压静态测量误差：在40mmHg-290mmHg范围内，血压静态测量误差不大于±3mmHg

13. 可显示脉搏率范围：40次/分-200次/分

14. 单次测量时间：在30秒-45秒之间

15. 监测持续时间：≥24小时

16. 过压保护：当臂带内压力在300mmHg-320mmHg范围内时，臂带能够自动释压

17. 数据存储：可存储≥300次测量的完整数据

18. 储存介质：非易失性存储器

19. 电源：两节5号碱性电池

20. 电池使用时间：一组电池可以进行≥140次测量