技术参数：

1、电源：220V±22V   50Hz±1Hz

2、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm

3、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s

4、腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值

5、持续牵引时间：0～9min围内设定，级差1min，误差不大于30s

6、间歇时间：0～9min围内设定，级差1min，误差不大于30s

7、颈椎牵引力：0～300N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值

8、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm

*9、成角动作范围：0～+30°，允差±2°

10、腰部热疗温度：≤50℃，允差±3℃

11、微电脑控制腰椎牵引；

12、双机双人电动控制颈椎或腰椎牵引，可以同时进行颈腰椎牵引，互不影响；

*13、不少于8种不同牵引模式，牵引力自动补偿功能；

*14、大于等于20种治疗方案存储并读取；

15、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）；

*16、产品通过ISO9001、13485质量管理体系认证；

*17、产品通过CE认证；

18、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证；