总体要求及技术参数

总体要求：可用于各种牙科手机及器械的消毒灭菌，要求设备具备预热功能、快消功能、干燥功能，全部程序电脑控制。

技术参数：

- 功率：≥2.8KW

2．★容量：≥24升

3. ★B级三次预真空,强力真空干燥系统，器械干燥后残余湿度不超过0.2％，敷料干燥后残余湿度不超过1％。

4． 设计压力：-0.1/0.3MPa。设计温度：≥140℃，温度选择：105—136℃

5．★注水、脉动真空、升温、灭菌、排汽、真空干燥全过程自动运行。

液晶显示屏可显示温度，压力，时间，运行状态，故障报警等信息。

6．加热方式：内置蒸汽发生器加热，覆膜式腔壁加热膜。

7．★储水装置：内置单水箱，不外排蒸汽可实现汽水内循环，同时一次加水可运行多次程序，水箱容积＞6L；具备前置原装进口放水接口。

8. 腔体为304不锈钢。

9. ★进口电磁阀，真空泵。

10.水循环式抽真空。

11.自动门锁。

12. ★控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；高度集成化的PLC；水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示。

13. ISO9001质量认证和ISO13485质量体系认证。