# 技术参数

总体要求：产品必须通过FDA认证及CE认证。

1. 设备技术要求：
2. 液晶屏显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置，界面简单，操作方便
3. 采用微电脑全自动控制，自动搜索最佳工作频率，具有故障报警功能
4. 手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒
5. \*工作尖尖端主振幅20～80um
6. \*工作尖尖端径向振幅20～200um
7. \*工作尖尖端横向振幅≤30um
8. 工作尖振动频率24.0～29.5KHz
9. 蠕动泵流量:25～100ml/min
10. 导出的输出声功率200～600mW
11. 主声输出面积＜10mm2
12. 次级横振声输出面积＜20mm2

二、必要的（但不限于以下所列项目）配置要求：

接插式手柄（带光/不带光）1支

US1工作尖1枚

US2工作尖2枚

US4工作尖1枚

US5工作尖1枚

UL3工作尖1枚

UC1工作尖1枚