# 技术参数

1. 设备总体要求：

设备必须原装进口产品，适用于进行根管全方位的填充封闭，三维填充高效保证充填的致密性，有效规避根管复发感染。

二、设备技术要求：

1．二合一或分体式，可调整加热温度及牙胶流量。

2．加热温度范围100~300摄氏度之间可调整。

3．360度灵敏开关或两个加热开关，停止注射后牙胶不会外溢。

4．手柄部分有指示窗口可清楚显示牙胶尖剩余量。

5．带牙髓活性测试功能。

6．携热器加热时间≤2秒，能快速准确切断牙胶尖。

7．注射银针和牙胶为一体，有≥2种不同粗细规格。

三、必要的（但不限于以下所列项目）配置要求：

1．充填手柄1个，携热加压手柄1个，配套的充电器。

2．携热加压头。

3．垂直加压器3根。

4．热牙胶子弹一板。

5．预弯器一个，保护套一个，毛刷一个。

配套耗材：所有需使用的配套耗材必须分项报价，且招标人保留对耗材所报价格进行再次议价的权利，如耗材价格偏离市场价格的取消中标资格。