**相关参数要求**

 总体要求：进口品牌

 1、防护材料：进口铅衣无铅或轻铅，常规尺寸重量4-7KG。

 2、正面及侧面铅当量0.5mmpb，背面0.25mmpb（可增加至0.5mmpb）

 3、适用X射线管电压≤150KV

 4、X射线总过滤为0.05-3.5之间mmCu

 5、外部材料防水处理，有效阻挡液体渗透至内部

 6、内部材料能有效防止防护材料外露与人体接触

 7、魔术贴及卡扣采用进口品牌耐磨耐用，且提供三年免费更换

8、铅围脖铅当量≥0.5mmpb

9、铅围裙铅当量≥0.5mmpb

 10、性能标准符合：

 10.1 X射线防护材料衰减性能测定方法[GBZ/T147-2002](http://www.so.com/link?m=ajKqOqhuljBNazDXxcc8aNLQnwglZuEG7KfuzVFic0GlrUsZ15xKm6GhD5VqwgXMyhxArZRMG%2Fg0rLxxEQHTpFxFeuvjji0U%2BHeSK4nVcts7k8rnF)

10.2 医用诊断X线个人防护材料及用品标准GBZ176 2006

10.3 符合CFDA产品备案标准，并获得相关认证。