新生儿无创双水平呼吸机技术参数

- ★≥8英寸LED彩色液晶屏，触控操作。参数显示：气道压力、平均压、气道峰压、呼末正压、吸入氧浓度、自主呼吸率、吸呼比、吸气时间、呼气时间、流量；图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。

- ★内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%~100% ，控制精度±3%。

- 内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，具备氧传感器自动校准和测试功能。

- 采用柯恩达效应的压力发生器，兼容infant flow/infant flow LP/medijet，近鼻端压力监测。

- 采用腹式呼吸传感器测量呼吸频率，Resp（自主呼吸频率）监测范围：0~200次/分钟。

- ★通气模式：NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC

6.1  NCPAP模式：

★要求具有窒息监测及窒息唤醒功能

直接设定CPAP(气道压力)值：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%

P apnea（窒息唤醒压力）3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%

T apnea（窒息时间）：OFF，10s-30s，默认20s。

6.2  双水平通气NIPPV模式：

PEEP（呼末正压）：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%

Pinsp（吸气压力）：3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%

Rate（呼吸频率）：1-120bpm。

Ti（吸气时间）：0.1s-15s。

6.3   同步双水平SNIPPV模式：

要求具有窒息监测及后备通气

PEEP（呼末正压）：1-13cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%

Pinsp（吸气压力）：3-20cmH2O；精度：±0.2cmH20或±2%

Ti（吸气时间）：0.1s-15s

Rb（后备频率）：1bpm-120bpm。

6.4   HFNC高流量氧疗模式：

流量0.5L/min-20L/min可调，精度：±0.2L/min或±5%，具有压力、呼吸监测功能。

- 具有开机自检功能；

- 所有通气模式下均具有快氧通气功能：

快氧通气持续时间30s、60s、90s、120s可调，氧浓度25%-100%可调。

- 所有通气模式下均具有手动通气功能：

手动通气持续时间1s-15s可调，

NCPAP/NIPPV/SNIPPV模式下，手动通气压力3-20cmH2O可调，

高流量氧疗模式下，手动通气流量3L/min-25L/min可调。

- ★具备气道压力泄露自动补偿功能。

- 内置空气气源排水、过滤装置；

- 报警：

具有手动/自动设置报警上下限功能，。

可设定报警延时时间：1~10S

- 数据存储：具有长达120小时趋势表、趋势图功能，报警日志功能。

- 具备电池，充满可使用≥4小时。

- ★生产企业通过ISO13485认证。

必须的配置：

标配重复使用呼吸管路，呼吸管路可高温高压消毒；

标配重复性湿化水罐，可高温高压消毒；

标配湿化器。