| 品名 | 等离子体空气净化消毒机 |
| --- | --- |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 用途 | 设备主要用于对室内的空气进行消毒与净化处理。 |
| 总体要求 | 1.应用场所:适用于医院一类、二类环境，如手术室、诊疗室、治疗室、输液室、检查室、ICU病区、NICU病区、产房、婴儿室、哺乳室、早产儿室、供应室去污区、检查打包及灭菌区、无菌物品存放区、低温灭菌间等环境 2.适用范围（m3）：≤100 3.产品证件：卫生安全评价报告（提供评价报告复印件加盖公章） |
| 技术要求 | 1.★消毒效果：设备持续工作90分钟，可使100m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%（提供检测报告）；设备工作90分钟，白色葡萄球菌气溶胶平均杀灭率≥99.9%（提供检测报告） 2.★臭氧残留量检测：100m3房间空气中臭氧残留量为≤0.02mg/m3（提供检测报告） 3.★净化效果：空气洁净度达到10万级（提供检测报告） 4.★多级过滤净化功能：配合等离子，可去除有害物质，清新空气（提供检测报告） 5.循环风量（m3/h）：≥800 6.★等离子寿命：等离子体发生器和等离子体电机机芯寿命≥30000小时（提供检测报告） 7.人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染 8.净化效果 PM2.5消除率：PM2.5颗粒物净化效率≥99% （提供检测报告） 9.洁净空气输出比率：CADR洁净空气输出比率≥200m3/h （提供检测报告） 10.★等离子密度分布：1.6X1017～4.6X1017m-3（提供检测报告） 11.多档风速可调，提供手动、自动、定时三种工作模式供用户选择 12.程控数量：程控程序数量不低于5组 13.智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能 14.噪声dB（A）：≤50 15.具备节能免打扰功能。 |