手术无影灯（移动式）技术参数

1、电压：110V-220V。

2、色温 ：5000k±10%。

3、中心照度：60000Lux～160000Lux。

4、光斑直径 ：160mm～260mm。

5、★头部温升：≤2℃。

6、紫外线辐射：≤8W/㎡。

7、显色指数：≥90。

8、★LED无影灯光源采用原装进口大功率灯珠，寿命≧50000小时。

9、灯珠数量≥48。

10、亮度和光斑大小均可调节，保证满足各种手术所需要的照度和光斑直径。

11、★生产企业通过ISO9001和ISO13485认证。