开颅动力系统技术参数

产品功能：颅骨钻、颅骨铣、磨钻功能

| 序号 | 名称 | 技术性能及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1、微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载速降≤5%； 2、电机自动识别功能； 3、彩色液晶屏显示，配合防水薄膜按钮输入，LED光柱条实时、直观显示动力输出大小，人机对话友好，操作简单明确； 4、具有刀具选择功能，也可以在通用模式下使用； 5、可根据手术习惯按照最高转速的百分比自定义设置峰值转速，通过脚踏开关操控可实现无级变速； 6、★ BF型电气安全设计和90-260V宽电压电源设计； 7、★ 产品通过医疗器械质量管理体系认证。 8、冷却效果好，温升小。 |
| 2 | 脚踏控制器 | 9、★ 线缆长≥3.5m，无级调速，可进行功能切换及注水控制； 10、IPX8防水等级，防滑、防侧翻； 11、踏板高度≥45mm，减轻脚疲劳； 12、坚固结构设计，承载重量≥130kg。 |
| 3 | 微电机 | 13、ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，含电缆线在内均可高温高压消毒； 14、★ 开颅用微电机，输出动力强劲稳定，峰值输出功率≥150W，输出扭矩不小于2.80N·cm，转速≥40000r/min； 15、★ 自动风冷技术，温升小，噪音≤65dB，工作最高温度≤40℃； 16、重量≤150g。 |
| 4 | 颅骨钻手柄 | 17、体积小，最大外径ф30mm，长≤130mm，轻质合金材料制造，重量≤0.5kg，可高温高压消毒； 18、★ 带手把(可根据手术习惯自主拆卸)； 19、转速为0-1500r/min，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音≤70dB。 |
| 5 | 颅骨钻头 | 20、机械式钻穿即停功能，确保操作安全； 21、高精密快装卸接口设计； 22、钻头规格：ф9mm； 23、刃口采用优质不锈钢HRC58以上高硬度热处理，锋利耐用。 |
| 6 | 颅骨铣手柄 | 24、最大外径20mm，表面防滑花纹设计，可握持式或执笔式操作； 25、重量≤150g，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音≤70dB，工作最高温度≤40℃； 26、快速铣刀安装接口； 27、脑膜护鞘可360°自由旋转设计(固定护靴可选配)，最小铣切半径5mm，铣切骨板顺畅安全； 28、无级调速，最高输出转速40000r/min； 29、可高温高压消毒。 |
| 7 | 颅骨铣刀 | 30、螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性； 31、直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷； 32、头端直径Φ1.6mm，铣切颅骨缝隙1.6-2.3mm。 |
| 8 | 高速磨钻 手柄 | 33、ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； 34、最大直径20mm，角度≥20°，超轻，执笔式、防滑结构设计； 35、★ 最高转速≥60000r/min，可正反转，低发热，最高转速时空载噪音≤70dB，长时间运行最高热平衡温度≤40℃； 36、磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作。 |
| 9 | 磨钻头 | 37、钨钢材质，可高温高压消毒； 38、最高转速60000r/min。 |