滁州市儿童医院CT机房防护装饰项目工程量清单

| 一、CT机房（长7.6m*宽6.8m） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 铅玻璃 | 1.ZF3防辐射高铅玻璃 2.玻璃规格：1500*900*4mm/Pb 3.折射率：1.755 4.比重：4.8t/m3 5.白色透光率：99.3% 6.稳定性(A)：A | 樘 | 1 |  |  |
| 2 | 防护窗套 | 1.阻燃板打底 2.4mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 电动平移防护铅门 | 1.门洞尺寸：1500*2100mm 2.门体规格：1800×2300×4mm/Pb 3.内置4mm射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.定位方式：下承载，上牵引 6.控制方式：手动按钮、遥控器 7.安全方式：红外安全感应光线、门机遇阻反弹功能 8.铅门门体底部自带大直径承重门轮，配套重型承重钢轨使用。 | 樘 | 1 |  |  |
| 4 | 加重自动门机系统 | 推荐品牌：欧尼克、德科、三浦等 操作系统：门的开、关启动按正常和异常情况配备三种操作装置（350kg加重型） A、遥控器遥控操纵开、关门； B、墙面按钮开关启动开、关门； C、停电异常情况，以手动实施开、关门 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 警示灯 | 1.LED数显： “射线有害 灯亮勿入” 2.配备门灯连锁及门机连锁2套装置 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 辐射警示牌 | “当心电离辐射” | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 平开防护铅门 | 1.门洞尺寸：900*2100mm 2.门体规格：900×2100×4mm/Pb 3.内置4mm厚射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.特制门轴：不锈钢顶针式门轴，门扇可上下调节 6.门框：槽钢型重型防护门框 7.把手：304不锈钢材质、铅板防护 8.医患分离 | 樘 | 1 |  |  |
| 8 | 防护门套 | 1.阻燃板打底 2.4mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 2 |  |  |
| 9 | 四周墙面铅板防护 | 1.铅板厚度：3.5mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.2m，与顶棚铅板包裹 | ㎡ | 92 |  |  |
| 10 | 四周墙面装饰 | 1.钢木龙骨基础面 2.木龙骨找平面、木工板打底面 3.医用冰火洁净板6mm厚（检测报告：燃烧性能A级） 4.装修高度：3m | ㎡ | 86 |  |  |
| 11 | 顶棚钢结构桁架 | 1.主龙骨：10#国标槽钢 2.四周定位龙骨：5#国标角钢 3.钢构网格：4#国标角钢+4#国标扁钢 4.防锈漆2道：安装前、焊接后 | ㎡ | 51.68 |  |  |
| 12 | 顶棚铅板防护 | 1.铅板厚度：3mm/Pb 2.铅板承载方式：钢结构桁架 3.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% | ㎡ | 51.68 |  |  |
| 13 | 顶棚装饰 | 1.优质轻钢龙骨 2.0.9mm厚吸音铝扣板600*600mm | ㎡ | 51.68 |  |  |
| 14 | 地面装饰 | 1.自流平：厚浆型环氧地坪涂料 2.速干型环保胶水 3.2mm厚医用同质透心塑胶地板（颜色可选） 4.高强度环保踢脚线（颜色可选） | ㎡ | 51.68 |  |  |
| 15 | 换气扇及屏蔽装置 | 300*300强力换气扇+4mmpb铅制百叶窗 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 设备电缆槽 | 金属制品 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 机房照明 | 优质led平板灯600*600mm | 套 | 6 |  |  |
| 18 | 机房电路布置 | 远东电缆、德力西开关插座等 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 机房线管、网线开孔处等补充防护 | 4mm厚铅板防护补偿 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 电缆孔屏蔽铅箱 | 带活动铰链，可翻盖，4mmpb | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 设备动力配电箱 | 详见技术参考 （具体已设备厂家要求为准） | 套 | 1 |  |  |
| CT机房材料小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、DR机房1（长7.6m*宽6.8m） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 铅玻璃 | 1.ZF3防辐射高铅玻璃 2.玻璃规格：1500*900*3.5mm/Pb 3.折射率：1.755 4.比重：4.8t/m3 5.白色透光率：99.3% 6.稳定性(A)：A | 樘 | 1 |  |  |
| 2 | 防护窗套 | 1.阻燃板打底 2.3.5mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 电动平移防护铅门 | 1.门洞尺寸：1500*2100mm 2.门体规格：1800×2300×3.5mm/Pb 3.内置3.5mm射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.定位方式：下承载，上牵引 6.控制方式：手动按钮、遥控器 7.安全方式：红外安全感应光线、门机遇阻反弹功能 8.铅门门体底部自带大直径承重门轮，配套重型承重钢轨使用。 | 樘 | 1 |  |  |
| 4 | 加重自动门机系统 | 推荐品牌：欧尼克、德科、三浦等 操作系统：门的开、关启动按正常和异常情况配备三种操作装置（350kg加重型） A、遥控器遥控操纵开、关门； B、墙面按钮开关启动开、关门； C、停电异常情况，以手动实施开、关门 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 警示灯 | 1.LED数显： “射线有害 灯亮勿入” 2.配备门灯连锁及门机连锁2套装置 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 辐射警示牌 | “当心电离辐射” | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 平开防护铅门 | 1.门洞尺寸：900*2100mm 2.门体规格：900×2100×3.5mm/Pb 3.内置3.5mm厚射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.特制门轴：不锈钢顶针式门轴，门扇可上下调节 6.门框：槽钢型重型防护门框 7.把手：304不锈钢材质、铅板防护 8.医患分离 | 樘 | 1 |  |  |
| 8 | 防护门套 | 1.阻燃板打底 2.3.5mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 2 |  |  |
| 9 | 四周墙面铅板防护 | 1.铅板厚度：3mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.2m，与顶棚铅板包裹。 | ㎡ | 92 |  |  |
| 10 | 四周墙面装饰 | 1.钢木龙骨基础面 2.木龙骨找平面、木工板打底面 3.医用冰火洁净板6mm厚（检测报告：燃烧性能A级） 4.装修高度：3m | ㎡ | 86 |  |  |
| 11 | 顶棚钢结构桁架 | 1.主龙骨：10#国标槽钢 2.四周定位龙骨：5#国标角钢 3.钢构网格：4#国标角钢+4#国标扁钢 4.防锈漆2道：安装前、焊接后 | ㎡ | 51.68 |  |  |
| 12 | 顶棚铅板防护 | 1.铅板厚度：2.5mm/Pb 2.铅板承载方式：钢结构桁架 3.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% | ㎡ | 51.68 |  |  |
| 13 | 顶棚装饰 | 1.优质轻钢龙骨 2.0.9mm厚吸音铝扣板600*600mm | ㎡ | 51.68 |  |  |
| 14 | 地面装饰 | 1.自流平：厚浆型环氧地坪涂料 2.速干型环保胶水 3.2mm厚医用同质透心塑胶地板（颜色可选） 4.高强度环保踢脚线（颜色可选） | ㎡ | 51.68 |  |  |
| 15 | 换气扇及屏蔽装置 | 300*300强力换气扇+3.5mmpb铅制百叶窗 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 设备电缆槽 | 金属制品、定制 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 机房照明 | 优质led平板灯600*600mm | 套 | 6 |  |  |
| 18 | 机房电路布置 | 远东电缆、公牛开关插座等 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 机房线管、网线开孔处等补充防护 | 3.5mm厚铅板防护补偿 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 电缆孔屏蔽铅箱 | 带活动铰链，可翻盖，3mmpb | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 设备动力配电箱 | 详见技术参考 （具体已设备厂家要求为准） | 套 | 1 |  |  |
| DR机房1材料小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、DR机房2（长6.9m*宽4.7m） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 铅玻璃 | 1.ZF3防辐射高铅玻璃 2.玻璃规格：1500*900*3.5mm/Pb 3.折射率：1.755 4.比重：4.8t/m3 5.白色透光率：99.3% 6.稳定性(A)：A | 樘 | 1 |  |  |
| 2 | 防护窗套 | 1.阻燃板打底 2.3.5mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 电动平移防护铅门 | 1.门洞尺寸：1500*2100mm 2.门体规格：1800×2300×3.5mm/Pb 3.内置3.5mm射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.定位方式：下承载，上牵引 6.控制方式：手动按钮、遥控器 7.安全方式：红外安全感应光线、门机遇阻反弹功能 8.铅门门体底部自带大直径承重门轮，配套重型承重钢轨使用。 | 樘 | 1 |  |  |
| 4 | 加重自动门机系统 | 推荐品牌：欧尼克、德科、三浦等 操作系统：门的开、关启动按正常和异常情况配备三种操作装置（350kg加重型） A、遥控器遥控操纵开、关门； B、墙面按钮开关启动开、关门； C、停电异常情况，以手动实施开、关门 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 警示灯 | 1.LED数显： “射线有害 灯亮勿入” 2.配备门灯连锁及门机连锁2套装置 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 辐射警示牌 | “当心电离辐射” | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 平开防护铅门 | 1.门洞尺寸：900*2100mm 2.门体规格：900×2100×3.5mm/Pb 3.内置3.5mm厚射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.特制门轴：不锈钢顶针式门轴，门扇可上下调节 6.门框：槽钢型重型防护门框 7.把手：304不锈钢材质、铅板防护 8.医患分离 | 樘 | 1 |  |  |
| 8 | 防护门套 | 1.阻燃板打底 2.3.5mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 2 |  |  |
| 9 | 四周墙面铅板防护 | 1.铅板厚度：3mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.2m，与顶棚铅板包裹。 | ㎡ | 74 |  |  |
| 10 | 四周墙面装饰 | 1.钢木龙骨基础面 2.木龙骨找平面、木工板打底面 3.医用冰火洁净板6mm厚（检测报告：燃烧性能A级） 4.装修高度：3m | ㎡ | 86 |  |  |
| 11 | 顶棚钢结构桁架 | 1.主龙骨：10#国标槽钢 2.四周定位龙骨：5#国标角钢 3.钢构网格：4#国标角钢+4#国标扁钢 4.防锈漆2道：安装前、焊接后 | ㎡ | 32.4 |  |  |
| 12 | 顶棚铅板防护 | 1.铅板厚度：2.5mm/Pb 2.铅板承载方式：钢结构桁架 3.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% | ㎡ | 32.4 |  |  |
| 13 | 顶棚装饰 | 1.优质轻钢龙骨 2.0.9mm厚吸音铝扣板600*600mm | ㎡ | 32.4 |  |  |
| 14 | 地面装饰 | 1.自流平：厚浆型环氧地坪涂料 2.速干型环保胶水 3.2mm厚医用同质透心塑胶地板（颜色可选） 4.高强度环保踢脚线（颜色可选） | ㎡ | 32.4 |  |  |
| 15 | 换气扇及屏蔽装置 | 300*300强力换气扇+3.5mmpb铅制百叶窗 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 设备电缆槽 | 金属制品、定制 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 机房照明 | 优质led平板灯600*600mm | 套 | 6 |  |  |
| 18 | 机房电路布置 | 远东电缆、公牛开关插座等 | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 机房线管、网线开孔处等补充防护 | 3.5mm厚铅板防护补偿 | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 电缆孔屏蔽铅箱 | 带活动铰链，可翻盖，3mmpb | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 设备动力配电箱 | 详见技术参考 （具体已设备厂家要求为准） | 套 | 1 |  |  |
| DR2机房材料小计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、移动DR机房（长3.6m*宽3.5m）. |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  |
| 1 | 铅玻璃 | 1.ZF3防辐射高铅玻璃 2.玻璃规格：600*400*3.5mm/Pb 3.折射率：1.755 4.比重：4.8t/m3 5.白色透光率：99.3% 6.稳定性(A)：A | 樘 | 1 |  |  |
| 2 | 防护窗套 | 1.阻燃板打底 2.3.5mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 警示灯 | 1.LED数显： “射线有害 灯亮勿入” 2.配备门灯连锁及门机连锁2套装置 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 辐射警示牌 | “当心电离辐射” | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 双开防护铅门 | 1.门洞尺寸：1500*2100mm 2.门体规格：1500×2100×3.5mm/Pb 3.内置3.5mm厚射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.特制门轴：不锈钢顶针式门轴，门扇可上下调节 6.门框：槽钢型重型防护门框 7.把手：304不锈钢材质、铅板防护 8.医患分离 | 樘 | 1 |  |  |
| 6 | 防护门套 | 1.阻燃板打底 2.3.5mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1 |  |  |
| 7 | 四周墙面铅板防护 | 1.铅板厚度：3mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.2m，与顶棚铅板包裹。 | ㎡ | 45 |  |  |
| 8 | 四周墙面装饰 | 1.钢木龙骨基础面 2.木龙骨找平面、木工板打底面 3.医用冰火洁净板6mm厚（检测报告：燃烧性能A级） 4.装修高度：3m | ㎡ | 45 |  |  |
| 9 | 顶棚钢结构桁架 | 1.主龙骨：10#国标槽钢 2.四周定位龙骨：5#国标角钢 3.钢构网格：4#国标角钢+4#国标扁钢 4.防锈漆2道：安装前、焊接后 | ㎡ | 12.6 |  |  |
| 10 | 顶棚铅板防护 | 1.铅板厚度：1.5mm/Pb 2.铅板承载方式：钢结构桁架 3.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% | ㎡ | 12.6 |  |  |
| 11 | 顶棚装饰 | 1.优质轻钢龙骨 2.0.9mm厚吸音铝扣板600*600mm | ㎡ | 12.6 |  |  |
| 12 | 地面铅板防护 | 1.铅板厚度：1.5mm/Pb 3.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% | ㎡ | 12.6 |  |  |
| 13 | 地面装饰 | 1.自流平：厚浆型环氧地坪涂料 2.速干型环保胶水 3.2mm厚医用同质透心塑胶地板（颜色可选） 4.高强度环保踢脚线（颜色可选） | ㎡ | 12.6 |  |  |
| 14 | 换气扇及屏蔽装置 | 300*300强力换气扇+3.5mmpb铅制百叶窗 | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 机房照明 | 优质led平板灯600*600mm | 套 | 2 |  |  |
| 16 | 机房电路布置 | 远东电缆、公牛开关插座等 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 机房线管、网线开孔处等补充防护 | 3.5mm厚铅板防护补偿 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 电缆孔屏蔽铅箱 | 带活动铰链，可翻盖，3mmpb | 套 | 1 |  |  |
| 移动DR材料小计 |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 材料合计 |  |  |  |  |  |
| 八 | 税金及管理费 |  |  |  |  |  |
| 九 | 总 计 |  |  |  |  |  |
| 总价合计大写 |  |  |  |  |  |  |