## Sheet1
新生儿洗浴工程量清单
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元）
1 | 洗手池及台面 | 台面、槽体为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。规 格：长×宽×高：（400mm-500mm）×790mm-890mm ×（850mm-870mm） | 3 | 个
2 | 洗礼池及台面 | 1、台面、槽体为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成（化学名：甲基丙烯酸甲酯，远非普通亚克力及ABS复合材材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感、无邻苯二甲酸脂有害物质，更加保护儿童的安全。 2、洗礼池四周设有溢水导水沟，让多余的水随导水沟排走。池边全弧形设计、美观大方、操作方便。 3、规格：长×宽：（900mm-1000mm）×（790mm-890mm ） 内尺寸：长×宽×深：（670mm-790mm）×（460mm-530mm）×（215mm-270mm） 提供第三方专业机构出具的检验报告 | 5 | 个
3 | 婴儿拆包台及护理平台 | 台面为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成。材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。带PE材质皮质软包，柜体下方带有储物功能隔层。规 格：长×宽×高：（850mm-1000mm）×（790mm-890mm）×（850mm-890mm） | 7 | 个
4 | 婴儿拆包台及护理平台台面软包 | 带PE材质皮质软包 | 7 | 个
5 | 转角平台及软包 | 台面为一整体，采用优质PMMA高分子材料经多层复合而成，材料耐强酸强碱、表面光滑、易清洗、耐磨损、无冰冷感。带PE材质皮质软包。规 格：长×宽×高：（830mm-890mm）×（830mm-890mm）×（850mm-960mm） | 3 | 个
6 | 台面不锈钢支架及柜门 | 1、台面支架为优质304不锈钢，板材具有强度高、光滑、透光、无异味、隔水、耐高温等特性。柜门采用上挡板和下柜门分体设计，柜门铰链采用阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。 2、柜内设置储物底板。所用材料全部防腐防潮，经久耐用。 3、支架及柜门皆采用分段式倾斜设计。 | 15 | M
7 | 婴儿护理平台隔层（独立空间） | 带有储物功能隔层 | 7.85 | M
8 | 恒温水控制器 | 1、控制器调温精度±1℃。 2、控温范围28℃～55℃，防止水温过冷或过高出水对宝宝的刺激或伤害。 3、阀体材料为H59优质铜材，采用陶瓷密封技术，精度高。 4、工作温度0℃～100℃。 5、尺寸：170mm×85mm×95mm 6、重量：1.87㎏。 7、原装进口混水阀芯，精度高，一致性好。阀体材料为H59优质铜材，采用陶瓷密封技术，寿命长，性能好。 提供第三方专业机构出具的检测报告 | 5 | 套
9 | 洗礼池控制器 | 1、采用微电脑控制，液晶大屏中文显示屏，全屏触摸。显示水龙头出水温度，设定水温度。 2、工作温度：0-100℃，高温报警、自动断水，保护宝宝在洗浴时的安全，具体温度范围可自行设定 3、面板外框尺寸：（140mm-180mm）×（90mm-115mm），安装开孔尺寸：135×75mm-95mm。 4、电压DC12V。通水孔径16mm。 5、液晶显示屏（100mm-115mm）×（30mm-50mm），全中文显示室内温度及水龙头出水温度。 6、须与恒温水控制器配套使用。 | 5 | 套
10 | 中心电源 | 要求整套洗浴设备配有中心电源能把220V的交流电变成12V的直流电，保证医护人员的操作安全。 | 3 | 套
11 | 漏电开关总成 | 知名品牌漏电开关总成 | 3 | 套
12 | 给排水系统(洗礼池)及水龙头 | 1、全优质SUS304不锈钢材质万向水龙头，进口陶瓷阀芯，360°旋转式花洒设计，颈部无极万向可调，可覆盖整个洗礼池范围，有冷热水接口，多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用； 2、优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。排水系统采用：不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 提供第三方专业机构出具的检测报告 | 5 | 点位
13 | 给排水系统(洗手池)及水龙头 | 1、全优质SUS304不锈钢材质万向水龙头，进口陶瓷阀芯，360°旋转式花洒设计，颈部无极万向可调，可覆盖整个洗礼池范围，有冷热水接口，多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用； 2、优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。排水系统采用：不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 | 3 | 点位
14 | 一次性洗礼池隔离膜 | 一次性隔离膜 | 300 | 个
15 | 专用洗礼垫床 | 专用垫床 | 5 | 个
16 | 空气环境机 | 1、★主要功能：整机同时必需具备温控、新风、消毒杀菌、净化、加湿功能。（提供第三方专业机构出具的检测报告） 2、结构形式：壁挂式。 3、制冷功能，额定制冷量≥3500W。 4、制热功能，额定制热量≥4800W。 5、新风风量≥100 m³/h。 ★6、整机具备蓝牙通讯；物联网（wifi）功能。（提供第三方专业机构出具的检测报告） 7、整机具备空气质量检测功能，包括：温度、湿度、CO₂、PM2.5、甲醛、TVOC。（提供第三方专业机构出具的检测报告） ★8、整机颗粒物的洁净空气量（CADR值）≥440m³/h。（提供第三方专业机构出具的检测报告） 9、压缩机调速方式：直流变频。 10、冷却方式：风冷。 ★11、整机具备杀菌功能：作用时间120分钟，白色葡萄球菌除菌率≥99.9%;H1N1甲型流感病毒杀灭率≥99.9%。（提供第三方专业机构出具的检测报告） 12、电源类型：220V交流。 | 2 | 台
17 | 热水器 | 知名品牌，电热水器速热智能一级能效母婴级净水洗 | 5 | 台
18 | 施工 | 本项目为交钥匙工程。所有设备要求提供两年年质保，两年上门。
19 | 合计：