采购货物要求及清单：

| 滁州市第一人民医院南区放射科改造工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、体检中心CT机房（长6.9m 宽5.4m） 本工程量清单不含现有机房拆除及垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 铅玻璃 | 1.ZF3防辐射高铅玻璃 2.玻璃规格：1500*900*4mm/Pb 3.折射率：1.755 4.比重：4.8t/㎡ 5.白色透光率：99.3% 6.稳定性（A）：A | 樘 | 1 |  |  |
| 2 | 防护窗套 | 1.阻燃板打底 2.4mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1 |  |  |
| 3 | 平开防护铅门 | 1.门洞尺寸：900*2100mm 2.门体规格：900×2100×4mm/Pb 3.内置4mm厚射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.特制门轴：不锈钢顶针式门轴，门扇可上下调节 6.门框：槽钢型重型防护门框 7.把手：304不锈钢材质、铅板防护 8.医患分离 | 樘 | 1 |  |  |
| 4 | 防护门套 | 1.阻燃板打底 2.4mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1 |  |  |
| 5 | 控制室钢结构墙体制作 | 8#方管钢制作，高度3.3m， | ㎡ | 19.8 |  |  |
| 6 | 控制室隔墙铅板防护 | 1.铅板厚度：4mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.2m，与顶棚铅板包裹 | ㎡ | 16 |  |  |
| 7 | 控制室隔墙装饰 | 1.木龙骨基础面 2.木龙骨找平面、玻镁板打底面 3.医用冰火洁净板6mm厚（检测报告：燃烧性能A级） 4.装修高度：3m | ㎡ | 36 |  |  |
| 8 | 机房三面墙铅板防护 | 1.铅板厚度：2mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.2m，与顶棚铅板包裹 | ㎡ | 52 |  |  |
| 9 | 机房三面墙装饰 | 1.木龙骨基础面 2.木龙骨找平面、木工板打底面 3.医用冰火洁净板6mm厚（检测报告：燃烧性能A级） 4.装修高度：3m | ㎡ | 50 |  |  |
| 10 | 顶棚钢结构桁架 | 1.主龙骨：40*60方管钢 2.四周定位龙骨：5#国标角钢 3.钢构网格：4#国标扁钢 4.防锈漆2道：安装前、焊接后 | ㎡ | 33 |  |  |
| 11 | 顶棚铅板防护 | 1.铅板厚度：2mm/Pb 2.铅板承载方式：钢结构桁架 3.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% | ㎡ | 33 |  |  |
| 12 | 顶棚装饰 | 1.优质轻钢龙骨 2.0.9mm厚吸音铝扣板600*600mm | ㎡ | 33 |  |  |
| 13 | 地面铅板防护 | 铅板厚度：2mm/Pb | ㎡ | 33 |  |  |
| 14 | 地面装饰 | 1.自流平：厚浆型环氧地坪涂料 2.速干型环保胶水 3.2mm厚医用同质透心塑胶地板（颜色可选） 4.高强度环保踢脚线（颜色可选） | ㎡ | 33 |  |  |
| 15 | 机房照明 | 优质led平板灯600*600mm | 套 | 6 |  |  |
| 16 | 机房电路布置 | 远东电缆、德力西开关插座等 | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 机房线管、网线开孔处等补充防护 | 4mm厚铅板防护补偿 | 项 | 1 |  |  |
| 18 | 电缆孔屏蔽铅箱 | 4mmpb | 套 | 1 |  |  |
| 19 | CT机房材料小计 |  |  |  |  |  |
| 二、放射科DR2机房（长6.4m 宽4.85m） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 顶棚铅板防护 | 1.铅板厚度：2mm/Pb 2.铅板承载方式：钢结构桁架 3.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% | ㎡ | 31 |  |  |
| 2 | 顶棚装饰 | 1.优质轻钢龙骨 2.0.9mm厚吸音铝扣板600*600mm | ㎡ | 31 |  |  |
| 3 | DR2机房材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 材料合计 |  |  |  |  |  |
| 四 | 税金及管理费 |  |  |  |  |  |
| 五 | 总计 |  |  |  |  |  |