## 1
滁州市第一人民医院安检机采购项目清单
序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 安检机 | 同方威视 安天下 海康威视 | 1.周围剂量当量率：设备在0.22m/s、0.32m/s下正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率≤0.01μSv/h； 2.单次检查剂量：设备在0.22m/s、0.32m/s下正常工作时，单次检查剂量≤1.4μGy； 3.设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应小于等于55dB(A)； 4.有机物分辨：设备在0.22m/s、0.32m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为1mm～120mm的有机物阶梯，并赋予不同饱和度的橙色； 5.灰度分辨：设备在0.22m/s、0.32m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为1mm～60mm，厚度差不小于1mm的合金铝阶梯； 6.混合物分辨：设备在0.22m/s、0.32m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为1mm～60mm的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色； 7.无机物分辨：设备在0.22m/s、0.32m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为0.2mm～14mm的钢阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色； 8.有效材料分辨：设备在0.22m/s、0.32m/s速度下正常工作时，应能分辨1.5 mm、2.0 mm和2.5 mm三种厚度钢板后面的、具有不同等效原子序数的三种材料样本，并分别赋予绿色和蓝色；应能分辨GB 15208.2-2018附录A中的测试体B中测试卡10中9个区域中的6个区域； 9.★线分辨力：设备在0.22m/s、0.32m/s速度下正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.0787mm（AWG40）；（公安部检测报告证明） 10.★穿透分辨力：设备在0.22m/s、0.32m/s速度下正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm（AWG36）；（公安部检测报告证明） 11.★空间分辨力：设备在0.22m/s、0.32m/s速度下正常工作时，能够分辨最小线对直径0.8mm；（公安部检测报告证明） 12.输送带正反向运转位移：设备在0.22m/s、0.32m/s速度下正常工作时，输送带正向连续运转10min内，横向位移≤1.0mm；输送带反向连续运转30s内，横向位移≤1.0mm； 13.★超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度0.04mm的标准塞尺；（公安部检测报告证明） 14.★图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；设备的输送速度能在0.22m/s～0.32m/s之间可调。各速度下设备均应能完整出图；（公安部检测报告证明） 15.★换岗提醒功能：具有换岗提醒功能，换岗时间应可调；（公安部检测报告证明） 16.★图像存储功能：设备应具有图像实时存储功能，实时存储图像应大于等于300万幅，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存；（公安部检测报告证明） 17.★设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别并图像圈定、声光报警： 1、仿真枪 2、刀具 3、剪刀 4、压力容器 5、雨伞 6、瓶装液体 7、手机 8、锂电池 9、笔记本电脑 10、鞭炮 11、手铐"；（公安部检测报告证明） 18.传送带高度：≤700mm，通道尺寸500mm（宽）×300mm（高），显示屏尺寸分辨率 21.5"，单显，1920×1080； 19.泄露剂量：＜1μGy/h，距离设备外壳50mm； 20.电源：220VAC(±10%) 50±3Hz； 21.工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下)； 22.功耗：≤0.56kVA； 23.X射线冷却/工作周期：油冷/连续； 24.外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求。 | 台 | 2
2 | 管理软件 | 同方威视 安天下 海康威视 | 配套管理软件，可实现对安检机的统一管理。 ★为方便日常管理使用，要求本次采购的安检机管理软件可以无缝接入我院正在使用的测温安检门及测温摄像机，实现统一管理运维。投标时需提供无缝接入承诺函。 | 套 | 2
合计(元)：
大写：
投标单位盖章：
法定代表人或
委托代理人（签字）：
日期：