手术室移动工作站技术要求

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 整车重量 | 整车重量≤35KG（不含挂件）。 |
|  | 外形尺寸 | ≥460mm(宽)x480(深) x 800mm(高) 。 |
|  | 控制面板指示 | 台面下方具有一键开机状态指示灯和电池电量指示灯。 |
|  | ▲工作台面 | 工作台面有凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，防止物品掉落及液体渗漏。围挡采用一体成型塑料抑菌材质，围挡高度≥25mm(提供推车台面围挡实物图片)。 |
|  | ▲台面把手 | 把手采用全金属把手，坚固耐用。 |
|  | ▲把手设计 | 把手采用可拆卸设计，方便更换，便于清洁。 |
|  | 整车材质 | 面板采用高光、高亮的ABS抑菌材料，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。 |
|  | ★立柱升降 | 工作台面可高低升降，可靠耐用；工作台升降高度范围：≥300mm 升降立柱由上窄下宽立柱结构组成，宽立柱为承重固定立柱固定不动，窄立柱为升降立柱(提供推车立柱结构实物图片)。 |
|  | ▲线缆隐藏 | 整车线缆隐藏式设计（包含显示器电源线、数据线等），车体线缆无外露（需提供关于线缆隐藏相关的证明文件，其获证单位必须为推车制造商，证明文件能体现线缆隐藏）。 |
|  | 脚轮 | 4个医疗级万向脚轮；2个前轮带前后刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 。 |
|  | 制动方式 | 脚踏式制动。 |
|  | 挂件 | 手消液放置架x1。 |
|  | 工作站放置位置 | 工作站主机为内嵌式设计，嵌入到车体中。 |
|  | ▲工作站 一体化 | 为保证产品一体化结构的稳定性和兼容性，并便于后期售后、维护管理，所投产品内嵌工作站须与整车制造商同一品牌（需提供工作站主机3C认证，其获证单位必须为推车制造商）。 |
|  | CPU | 不低于酷睿Intel i5。 |
|  | 内存 | ≥4GB 。 |
|  | 硬盘 | 固态硬盘≥128GB。 |
|  | 无线网络 | 支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11 a/b/g/n/ac。 |
|  | 以太网端口 | 10/100/1000Mbps x 1。 |
|  | 接口 | USB2.0 x3，USB3.0 x 2，HDMI x 1。 |
|  | 操作系统 | 支持Win7/8/10。 |
|  | 电池放置位置 | 电池嵌入在车体底部，保持平衡 。 |
|  | 电池电芯 | 磷酸铁锂。 |
|  | 循环次数 | ≥2000次。 |
|  | 充电时间 | 充满电时间≤6小时。 |
|  | 使用时间 | 连续使用≥8小时 。 |
|  | 电源线 | 采用外置插拔线缆，方便取下收纳保管。 |
|  | ▲电源开关 | 电源开关位于台面后方，防止误触。（需提供电源开关实物图片）。 |
|  | 电源管理 | 充放电管理设计，显示电量并且智能动态管理功耗。 |
|  | 漏电保护 | 具有外壳对地漏电电流保护、电击保护功能。 |
|  | ▲电流电压 保护 | 具有过压、过流、欠压、过充、过放保护功能（需提供关于输出电压可调节证明文件，其获证单位必须为推车制造商，证明文件能体现电压调节）。 |
|  | 显示器尺寸 | ≥21.5" 。 |
|  | 分辨率 | 最佳分辨率≥1920×1080。 |
|  | 支架调整角度 | 水平左旋转≥90°，水平右旋转≥270°。 |
|  | ▲显示器支架 升降 | 显示器支架套管采用医用抑菌材质，升降范围≥50mm（提供显示器支架升降的相关证明文件，其获证单位必须为推车制造商，证明文件能体现升降功能）。 |
|  | 线缆隐藏舱 | 固定在显示器支架上，可完全贴合显示器后面板，可收纳显示器电源线及数据线 。 |
|  | 医用环境 | 整车通过YY 0505:2012医用电气设备安全检测（需提供医用电气设备安全检测证明复印件，其获证单位必须为推车制造商）。 |
|  | 产品认证 | 投标产品整体具有3C认证证书（需提供证书复印件，其获证单位必须为推车制造商，并且证书型号与投标型号必须一致）。 |
|  | ▲防水防尘 | 整车通过防水防尘检测（需提供证书复印件，其获证单位必须为推车制造商，认证型号必须与投标型号一致）。 |
|  | ▲辐射安全 | 制造商通过辐射安全许可证，需提供证书复印件。 |

要求：整机质保三年。