## 1.1 A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
| ERCP机房防护装饰项目 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2022-01-17

## 1.2 B.1 招标工程量清单扉页
B.1 招标工程量清单扉页
|  | ERCP机房防护装饰项目 |  |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2022-01-17 |  | 复 核 时 间： | 2022-01-18

## 机房防护装饰
ERCP机房防护项目工程量清单
一、ERCP机房（长6.87m*宽6.12m）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 铅玻璃 | 1.ZF3防辐射高铅玻璃 2.玻璃规格：1500*900*3mm/Pb 3.折射率：1.755 4.比重：4.8t/m3 5.白色透光率：99.3% 6.稳定性(A)：A | 樘 | 1
2 | 防护窗套 | 1.阻燃板打底 2.3mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1
3 | 电动平移防护铅门 | 1.门洞尺寸：1500*2100mm 2.门体规格：1800×2300×3mm/Pb 3.内置3mm射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.定位方式：下承载，上牵引 6.控制方式：手动按钮、遥控器 7.安全方式：红外安全感应光线、门机遇阻反弹功能 8.铅门门体底部自带大直径承重门轮，配套重型承重钢轨使用。 | 樘 | 1
4 | 加重自动门机系统 | 推荐品牌：欧尼克、德科、三浦 操作系统：门的开、关启动按正常和异常情况配备三种操作装置 A、遥控器遥控操纵开、关门； B、墙面按钮开关启动开、关门； C、停电异常情况，以手动实施开、关门 | 套 | 1
5 | 警示灯 | 1.LED数显： “射线有害 灯亮勿入” 2.配备门灯连锁及门机连锁2套装置 | 套 | 1
6 | 辐射警示牌 | “当心电离辐射” | 套 | 1
7 | 平开防护铅门 | 1.门洞尺寸：900*2100mm 2.门体规格：900×2100×3mm/Pb 3.内置3mm厚射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.特制门轴：不锈钢顶针式门轴，门扇可上下调节 6.门框：槽钢型重型防护门框 7.把手：304不锈钢材质、铅板防护 8.医患分离 | 樘 | 1
8 | 防护门套 | 1.阻燃板打底 2.3mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚SUS304不锈钢板装饰 | 樘 | 1
9 | 四周墙面铅板防护 | 1.铅板厚度：3mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3.2m，与顶棚铅板包裹 | ㎡ | 78.79
10 | 四周墙面装饰 | 1.钢木龙骨基础面 2.木龙骨找平面、木工板打底面 3.医用冰火洁净板6mm厚（检测报告：燃烧性能A级） 4.装修高度：3m | ㎡ | 70.89
11 | 顶棚钢结构桁架 | 1.主龙骨：10#国标槽钢 2.四周定位龙骨：5#国标角钢 3.钢构网格：4#国标角钢+4#国标扁钢 4.防锈漆2道：安装前、焊接后 | ㎡ | 42
12 | 顶棚铅板防护 | 1.铅板厚度：3mm/Pb 2.铅板承载方式：钢结构桁架 3.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% | ㎡ | 42
13 | 顶棚装饰 | 1.优质轻钢龙骨 2.0.9mm厚吸音铝扣板600*600mm | ㎡ | 42
14 | 地面防护 | 1.铅板厚度：3mm/Pb 2.铅板承载方式：钢结构桁架 3.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% | ㎡ | 42
15 | 地面装饰 | 1.自流平：厚浆型环氧地坪涂料 2.速干型环保胶水 3.2mm厚医用同质透心PVC塑胶地板（颜色可选） 4.高强度环保踢脚线（颜色可选） | ㎡ | 42
16 | 机房照明 | 优质led平板灯600*600mm | 套 | 6
17 | 机房电路布置 | 远东电缆、德力西开关插座 | 套 | 1
18 | 机房线管、网线开孔处等补充防护 | 3mm厚铅板防护补偿 | 项 | 1
19 | 电缆孔屏蔽铅箱 | 3mmpb | 套 | 1
20 | 暂列金额 |  |  |  |  | 20000
三 | 总计