吊塔技术参数

一、技术要求：

★1、产品过 ISO9001认证、ISO13485 认证、 CE认证（提供相关证书）

★2、吊塔主体材料要求为高强度铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。（提供铝合金型材证明和抗菌粉检测报告）

3、吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。

4、医用气体正压柔性管内部直径应≥5mm，负压吸引的管道内部直径应≥6mm（提供省级或国家级医疗器械检验所出具的检测报告）

5、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

6、气体终端符合ENISO9170-1标准，医用气体软管符合ENISO5359标准（提供省级或国家级医疗器械检验所出具的检测报告）

★7、吊塔内部的每一路氧化性医用气体管道系统的泄漏量≤0.3mL/min（提供省级或国家级医疗器械检验所出具的检测报告）

8、所有吊塔均须配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

★9、吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全。（提供省级或国家级医疗器械检验所出具的检测报告）

★10、所有气管为原装进口医用气体管路（提供医用气管进口报关单）

11、吊塔气管通过生物相容性认证，确保对人体无毒无公害（提供证明文件）

★12、所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生，吊塔通过 ROHS 认证（提供 ROHS 认证文件）

13、吊塔电源有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为220V/10A。

14、气体终端要求：要求所有气体插座和接头为德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有原位待接通状态功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。

★15、托盘等附件与终端箱体连接的导轨为内置式，不可外露在箱体表面，便于清洁，避免划伤。（提供产品技术文档证明）

★16、箱体结构：箱体可满足同一侧同一面板安装气体终端、电源插座， 且电源为倾斜安装，方便插拔、满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。（提供产品技术文档证明）

二、具体配置要求：

1、吊柱式箱体，气电箱长度≥800mm

2、气电箱旋转角度≥340°

3、悬臂数量及长度根据医院现场实际情况定制

★4、最大工作承重≥120Kg（提供省级或国家级医疗器械检验所出具的检测报告）

5、附件配置：

5.1德式标准气体插座（氧气2个，压缩空气2个，负压吸引2个），并包含所有插头

5.2电源插座8个,220V，10A

5.3六类网络接口 2个

5.4等电位接地端子2个

5.5仪器承载托盘2个，其中一个带抽屉，带标准附件导轨，尺寸≥500X450mm

5.6标配网篮、输液架、线材管理器