## Sheet1
询价产品名称 | 转运监护仪
注册证名称
规格型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称及盖章
联系方式
询价要求的功能及参数 | 所投产品的功能及参数 | 偏离说明及证明材料位置
(1)至少达到IP44防尘防水等级，抗跌落高度≥1.2m，整机重量≤1.5kg。
(2)可充电锂离子电池，电池总容量≥3350，工作时间≥8小时，具备DC电源接口，USB接口数量≥2个；
(3)≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持穿戴医用防护手套操作，支持屏幕手势滑动操作。
(4)具备3/5导心电，呼吸，血氧、无创血压、体温,有创血压监测。
(5)心率测量范围：成人15 -300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm,测量误差：±1 bpm 或 ±1％，取大者。
(6)血氧测量范围：0%-100%，在70%~100%范围内，成人/小儿测精度为土2%(非运动状态)，新生儿为±3%(非运动状态)。
(7)NIBP测量模式至少包含手动测量、自动间隔测量、连续测量、序列测量、整点测量。
(8)NIBP至少包含以下测量范围，成人：收缩压25-290、舒张压：10-250、平均压：15-260；小儿：收缩压25-240、舒张压：10-200、平均压：15-215；新生儿：收缩压25-140、舒张压：10-115、平均压：15-120。
(9)波速至少提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。滤波模式至少包含诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。
(10)具有多导心电监护算法 ，可同步分析≥4通道心电波形，能够良好抗干扰。
(11)具备≥25种实时心律失常分析。
(12)IBP测量范围：-50–360 mmHg，测量误差≤±2％或者±1mmHg，取大者（主机）支持实时PPV测量。
(13)具备ST段分析功能，测量范围≥-2.0mV~+2.0mV，-0.8mV~+0.8mV 范围内测量精度≤±0.02mV或士10%。
(14)具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200-800ms,精度≤±4 ms。
(15)可显示弱灌注指数（PI）。
(16)事件回顾不少于1000条；参数报警事件存储不少于1000 条；至少存储 24 小时 2 道 ECG 全息波形；不小于 120 小时的趋势数据；NIBP数据不少于800条。
(17)设备使用年限不少于10年。
(18)中选后提供的设备整机的生产/出厂日期（指最终组装完成并标注于产品铭牌或出厂合格证上的日期）不早于验收之日前6个月。
(19)除机器必须配置外还需配置配套手指血氧传感器1个、成人体表体温探头1个、成人型可重复用血压袖带1个、3导联心电电缆1条、血压气管延长管1条、ACDC电源适配器1个、国标电源线1根，IBP 电缆1条。
(20)质保期≥3年。