## Sheet1
调研产品 | 病理切片扫描仪
注册证名称
规格型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称及盖章
联系方式
调研要求功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页）
扫描方式
相机类型，像素，靶面尺寸，像元尺寸，帧率
信噪比
数据接口
15mm*15mm组织面积，20倍物镜下扫描时间
15mm*15mm组织面积，40倍物镜下扫描时间
20倍模式下扫描分辨率（单位μm /pixel）
40倍模式下扫描分辨率（单位μm /pixel）
是否支持全自动一键式扫描，无人值守
动态追随误差（单位：nm）
对焦方式
扫描轴定位控制及精度
对焦轴控制
预对焦重复定位精度
细对焦重复定位精度
1*3英寸玻片单次可加载切片数
是否支持2*3英寸大玻片，单次可加载切片数
1*3英寸玻片扫描范围
2*3英寸玻片扫描范围
40X物镜数值孔径
扫描工作站处理器类型、硬盘容量。内存容量。显示器尺寸
送片方式，每个片夹可放置玻片数量
光源类型
是否为全封闭一体式设计
软件功能
是否支持缩略图旋转和镜像。
是否支持修改扫描间隔和对焦密度。
扫描玻片是否支持以dcm、dcmz、tiff、svs、csp格式存储。
是否支持实时观察镜下图并手动对焦，实时显示玻片扫描状态及进度。
是否支持跳过玻片、重扫玻片以及设置玻片扫描优先级。
是否支持自定义存储路径并按日期归类文件；
是否支持一维码和二维码和OCR识别文字，支持自定义命名切片。
智能图像评分系统，是否支持对每张切片可以进行图像质量0-100分的智能评分。
是否可识别不同类型玻片优化扫描。
是否支持21支持单层扫描和多层融合扫描，扫描层数≥99层。
是否支持按时间、名称排列目录下图像。
是否支持文件树形管理，可浏览到硬盘里所有分级目录。
是否支持输入本地路径查找到相应目录的搜索功能。
是否支持点击导航图快速切换图像视野。
是否支持导航图上显示或清除浏览的历史轨迹记录。
是否支持全视野倍率之间无极变倍或固定倍率缩放。
是否支持自动播放切换图像视野。
是否支持一个屏幕同时显示至少9张数字病理图像，并对9张数字切片进行同步缩放、拖动、旋转，实现同一部位的对比图像浏览。
是否支持预览本地特定病理图像格式文件（.dcm、.dcmz、.tiff、.svs、.csp）。
是否支持按不同分辨率输出当前视窗图像及比例尺信息。
是否支持功能强大的图像调节，伽马、对比度、RGB等调节，支持颜色校正。
是否支持对图像标注（文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、画笔等）、撤销、截图以及保存，支持测量绘制图形面积和直线长度。
支持一键隐藏所有标注。
是否支持显示文件大小、图像尺寸、扫描分辨率、扫描倍率和扫描耗时等切片信息。
其他重点参数补充
配置
设备设计使用年限
质保期
是否有专用耗材（若有，需将耗材名称及单价列出）
周边用户名单（至少提供3个）
周边用户采购价（至少提供3个）