名称：滁州市第一人民医院超声多普勒血流检测仪设备询价文件

编号：  XJSB-2026021

2026年6月

- 产品清单及要求

- 项目明细

- 产品名称：超声多普勒血流检测仪；

- 采购数量：1台；

- 预算价：7000元/台。

- 功能及参数要求：

- 频带：主机至少包含200±80～5000±1000Hz，探头至少包含350±80～2500±500Hz。

- 超声频率：8.0MHz±10%。

- 测速范围：40～200cm/s（血流速度单位可自由切换为cm/s和KHz）。

- 测速误差≤20%（相对误差）。

- 至少可存储50组血流速度值与波形。

- 至少包含单线血流波形显示，血流方向指示。

- 探头具有一键冻结按钮，方便随时保存检测数据到主机。

- 内置可充电锂电池，连续工作时间≥8小时。

- 质保期≥1年。

- 报名材料要求

- 报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:

- 产品询价响应表

- 按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。

- 其他需提交材料

- 厂家三证，投标供应商三证；

- 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；

- 产品检验报告、说明书；

- 产品彩页；

- 其他可证明产品核心参数的材料。

- 其他说明

- 我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 采购人保留对本次采购的最终解释权。

- 超声多普勒血流检测仪 响应参数表

| 询价产品 | 超声多普勒血流检测仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 注册证名称 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 单位 |  |  |
| 响应报价 |  |  |
| 注册证号 |  |  |
| 厂家 |  |  |
| 供应商名称及盖章 |  |  |
| 联系方式 |  |  |
| 功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页） |
| 1、频带：主机至少包含200±80～5000±1000Hz，探头至少包含350±80～2500±500Hz。 |  |  |
| 2、超声频率：8.0MHz±10%。 |  |  |
| 3、测速范围：40～200cm/s（血流速度单位可自由切换为cm/s和KHz）。 |  |  |
| 4、测速误差≤20%（相对误差）。 |  |  |
| 5、至少可存储50组血流速度值与波形。 |  |  |
| 6、至少包含单线血流波形显示，血流方向指示。 |  |  |
| 7、探头具有一键冻结按钮，方便随时保存检测数据到主机。 |  |  |
| 8、内置可充电锂电池，连续工作时间≥8小时。 |  |  |
| 9、质保期≥1年。 |  |  |