# 滁州市第一人民医院

# 医用电子直线加速器检测报告

| 业主单位 | 滁州市第一人民医院 | 设备名称 | 医用电子直线加速器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | 出厂编号 |  |
| 生产厂家 |  | 额定能量 | MV |
| 检测日期 |  | 检测地点 | 加速器机房 |
| 环境条件 | 温度： ℃ 湿度： % 大气压： kPa |  |  |

苣 检测依据

## 1. WS 674-2020  《医用电子直线加速器质量控制检测规范》

## 2. GBZ 121-2020  《放射治疗放射防护要求》

3. 设备随机技术文件及验收标准

检测仪器

| 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剂量仪 |  |  |  |
| 电离室 |  |  |  |
| 三维水箱 |  |  |  |
| 巡测仪 |  |  |  |
| 水平仪/铅尺 |  |  |  |

一、设备性能检测（依据 WS 674-2020）

## 1. 辐射剂量性能

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸收剂量相对偏差 | ≤±2% |  | □合格 □不合格 |
| 2 | 剂量重复性（变异系数） | ≤0.5% |  | □合格 □不合格 |
| 3 | 剂量线性 | 相关系数≥0.999 |  | □合格 □不合格 |
| 4 | 剂量日稳定性 | ≤1% |  | □合格 □不合格 |
| 5 | 百分深度剂量（PDD）偏差 | ≤±2% |  | □合格 □不合格 |
| 6 | 辐射野均整度 | ≤1.06 |  | □合格 □不合格 |
| 7 | 辐射野对称性 | ≤1.03 |  | □合格 □不合格 |
| 8 | 楔形因子偏差 | ≤±2% |  | □合格 □不合格 |

## 2. 机械性能

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 等中心精度 | 半径≤2mm |  | □合格 □不合格 |
| 10 | 光野与辐射野一致性偏差 | ≤3mm |  | □合格 □不合格 |
| 11 | 机架角度指示误差 | ≤±0.5° |  | □合格 □不合格 |
| 12 | 准直器角度指示误差 | ≤±0.5° |  | □合格 □不合格 |
| 13 | 治疗床纵向移动精度 | ≤2mm |  | □合格 □不合格 |
| 14 | 治疗床横向移动精度 | ≤2mm |  | □合格 □不合格 |
| 15 | 治疗床垂直移动精度 | ≤2mm |  | □合格 □不合格 |
| 16 | MLC叶片到位精度 | ≤1mm |  | □合格 □不合格 |

## 3. 安全联锁

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 门机联锁 | 门开时自动停止出束 |  | □合格 □不合格 |
| 18 | 紧急止动装置 | 按下后立即停止出束 |  | □合格 □不合格 |
| 19 | 剂量监测系统联锁 | 超出预设值时联锁 |  | □合格 □不合格 |

二、辐射防护检测（依据 GBZ 121-2020）

检测条件：  能量             MV      照射野             cm ×               cm     剂量率              MU/min     机架角              °      准直器角             °

| 序号 | 检测点位 | 标准限值 (μSv/h) | 实测值 (μSv/h) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制室操作位 | ≤2.5 |  | □合格 □不合格 |
| 2 | 机房防护门（左缝） | ≤2.5 |  | □合格 □不合格 |
| 3 | 机房防护门（右缝） | ≤2.5 |  | □合格 □不合格 |
| 4 | 机房防护门（中缝） | ≤2.5 |  | □合格 □不合格 |
| 5 | 迷路内墙入口处 | ≤2.5 |  | □合格 □不合格 |
| 6 | 北侧墙体（30cm，公众区） | ≤2.5 |  | □合格 □不合格 |
| 7 | 东侧墙体（30cm） | ≤2.5 |  | □合格 □不合格 |
| 8 | 南侧墙体（30cm） | ≤2.5 |  | □合格 □不合格 |
| 9 | 西侧墙体（30cm） | ≤2.5 |  | □合格 □不合格 |
| 10 | 机房楼上区域（距地面1m） | ≤2.5 |  | □合格 □不合格 |
| 11 | 电缆穿墙孔 | ≤2.5 |  | □合格 □不合格 |
| 12 | 通风口 | ≤2.5 |  | □合格 □不合格 |

注：检测点位依据GBZ 121-2020布设，涵盖关键辐射泄漏位置。

检测结论 检测类别; 检测项数; 合格项数; 不合格项数. 设备性能检测; ____; ____; ____. 辐射防护检测; ____; ____; ____. 综合结论： □ 所检项目均符合WS 674-2020及GBZ 121-2020标准要求，该设备可以正常使用。 □ 所检项目中存在不合格项（详见上表），建议整改后重新检测。

检测工程师（签名）：                                                                                                                                                             审核人（签名）：

批准人（签名）：                                                                                                                                                                    检测单位（盖章）：

备注： 1、 所有空白项须实测填写；2、标准更新提示： WS 674-2025将于2026年9月1日起实施，届时以新标准为准。本报告一式两份，存档有效。

报告日期：               年       月       日