名称：滁州市第一人民医院医用冷藏柜设备询价文件

编号：  XJSB-2026022

2026年7月

- 产品清单及要求

- 项目明细

- 产品名称：医用冷藏柜；

- 采购数量：1台；

- 预算价：10000元/台。

- 功能及参数要求：

- 工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

- 样式：立式，双门，电加热玻璃门，内嵌一体式把手，箱体底部配4个万向轮+2个底脚。

- 有效容积≥1000L。

- 无霜设计，热气化霜，冷凝水自动蒸发。

- 箱体材料：PCM板，内胆材料：优质喷涂钢板，保温材料：无CFC聚氨酯发泡，制冷剂：R290。

- 温度控制范围至少包含2℃～8℃，显示分辨率≤0.1℃。微电脑温度控制系统，至少内置6个温度传感器。

- 湿度控制范围不得超出35%～75% RH。

- 按键屏功能：微电脑控制，标配宽幅面膜屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警。

- 声光报警功能至少包含高低温报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警、断电报警、远程报警。报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警1秒/次。

- 安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行。

- 标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥72小时。

- 箱体内配置LED照明系统。

- 冷链数据支持USB导出，数据至少可存储1年。

- 箱体至少标配1个测试孔。

- 配置5层10个高度可调浸塑搁架。

- 质保期≥5年。

- 报名材料要求

- 报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:

- 产品询价响应表

- 按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。

- 其他需提交材料

- 厂家三证，投标供应商三证；

- 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；

- 产品检验报告、说明书；

- 产品彩页；

- 其他可证明产品核心参数的材料。

- 其他说明

- 我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 采购人保留对本次采购的最终解释权。

- 医用冷藏柜 响应参数表

| 询价产品 | 医用冷藏柜 |  |
| --- | --- | --- |
| 注册证名称 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 单位 |  |  |
| 响应报价 |  |  |
| 注册证号 |  |  |
| 厂家 |  |  |
| 供应商名称及盖章 |  |  |
| 联系方式 |  |  |
| 功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页） |
| 1.工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度≤80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。 |  |  |
| 2.样式：立式，双门，电加热玻璃门，内嵌一体式把手，箱体底部配4个万向轮+2个底脚。 |  |  |
| 3.有效容积≥1000L。 |  |  |
| 4.无霜设计，热气化霜，冷凝水自动蒸发。 |  |  |
| 5.箱体材料：PCM板，内胆材料：优质喷涂钢板，保温材料：无CFC聚氨酯发泡，制冷剂：R290。 |  |  |
| 6.温度控制范围至少包含2℃～8℃，显示分辨率≤0.1℃。微电脑温度控制系统，至少内置6个温度传感器。 |  |  |
| 7.湿度控制范围不得超出35%～75% RH。 |  |  |
| 8.按键屏功能：微电脑控制，标配宽幅面膜屏，可显示箱内温度、设定温度和环境温度，能设定高低温报警。 |  |  |
| 9.声光报警功能至少包含高低温报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警、断电报警、远程报警。报警方式：声音蜂鸣器报警、闪烁报警1秒/次。 |  |  |
| 10.安全运行模式：当显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行。 |  |  |
| 11.标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥72小时。 |  |  |
| 12.箱体内配置LED照明系统。 |  |  |
| 13.冷链数据支持USB导出，数据至少可存储1年。 |  |  |
| 14.箱体至少标配1个测试孔。 |  |  |
| 15.配置5层10个高度可调浸塑搁架。 |  |  |
| 16.质保期≥5年。 |  |  |