名称：滁州市第一人民医院全自动内镜清洗消毒机设备询价文件

编号：  XJSB-2026023

2026年7月

- 产品清单及要求

- 项目明细

- 产品名称：全自动内镜清洗消毒机；

- 采购数量：1台；

- 预算价：28000元/台。（包括现有内镜一室老旧洗消机设备拆除，且新设备须与原工作站一体化无缝对接安装，包括所有背板、门板及所有附属材料更换（预留维修空间））

- 功能及参数要求：

- 适用于软式内镜的清洗消毒，可清洗消毒1条胃肠镜或1-2条支气管镜；

- 水槽内部岛式设计，消毒液箱添加消毒液量可调节，范围至少包含8L-12L（需提供彩页证明）；

- 整机耐腐蚀，全封闭槽体，槽盖与密封条密闭方式。

- 具备全过程故障报警功能并直观体现在显示屏上：消毒液不足报警；清洗酶不足报警；酒精不足报警；过滤器脏堵报警；水压报警；内镜漏气报警等；

- 设备设计有旋转式喷淋装置，可以全方位对内镜外表面进行冲洗，喷淋旋转速度可根据要求调节快慢（喷淋装置为PVC材质）；

- 喷淋可根据洗消要求设置酶洗、消毒步骤是否启用，可解决槽盖的清洗消毒（验收现场测试功能）；

- 采用三通道清洗消毒，全程灌流、灌气，清洗消毒无死角，内镜管腔通道设有流量监测传感器，水槽内具备检测灌流柱，方便用户观察灌流情况，可保证内镜的洗消效果；

- 透明钢化玻璃门盖，可观察洗消机的槽体情况；

- 门打开时，设备无法启动运行；门关闭后设备应提示门已关闭，运行过程门保护装置开启，设备在运行过程中门无法打开；

- 采用≥7英寸高清彩色触摸屏显示，能显示工作温度，能动态的显示设备各个阶段运行状态使用信息，包括整机的工作流程（至少包含泄漏测试、冲洗、清洗、漂洗、消毒、终末漂洗和干燥过程）、步骤转换及工作时间；

- 设备内置≥6种操作模式，包括常规洗消、快速消毒、早消毒、自身消毒，以及不少于两种的自定义消毒模式（需提供实物界面图片证明）；

- 测漏功能两种模式，可全程检测，也可以只在清洗前检测，如有泄漏，会提供可视和声讯报警信号，并自动终止程序运行，确保不会因为内镜管道破裂，造成内镜进水损坏；

- 设备内置高精度空气过滤器，使作用于内镜的气体均为洁净气体，≤0.2μm的微粒滤除率≥99.9% ；

- 具备自身消毒功能，采用消毒液可对机器内部全管道、腔体进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理，消毒液储存箱盖可拆卸，方便清洗；

- 多酶与酒精壶装有可调节液位浮球，可以根据使用量的大小自由添加耗材；

- 具备自动加酶功能，可按不同的酶液比例进行调整；

- 设备可通过灌流装置对内镜管腔注入酒精进行管腔的辅助干燥，注入酒精的时间可调；

- 可使用邻苯二甲醛、过氧乙酸、戊二醛、含氯消毒剂，消毒时间均可调整，每一个槽体都是独立的主体，可用相同或者不同的消毒液进行洗消工作；提供邻苯二甲醛、过氧乙酸、戊二醛、含氯消毒液的省级或第三方消毒效果检测报告；

- 消毒液使用次数记录功能及使用次数到达提醒功能，从而能更好的检测消毒液的使用情况，保证消毒效果；

- 设备装有读卡器，可同时刷内镜编号卡和操作人员卡，方便用户的清洗信息记录，可查询历史前不少于8次的清洗记录并打印；

- 具备打印功能，能够长期有效的追溯每条内镜的清洗情况，包括镜子的编号、清洗人员、清洗消毒的时间日期等；

- 设备可预留追溯接口，可与内镜质量管理追溯系统对接，将设备运行各项数据进行追溯记录；

- 设备选用机动门盖，减少二次污染，可显示屏触摸开关门、快捷键或脚踏开关门；

- 采用排水泵进行强排水，减少排水时间，节省清洗总时间；

- 提供电磁兼容报告、二类医疗器械注册证、卫生安评报告；

- 为保持美观，要求设备颜色与整体设计协调，设备尺寸与原洗消机尺寸（宽度760mm×深度600mm×高度900mm）差距50mm以内；

- 消毒液储存箱容量≥10升，适酶储存箱容量≥2升，酒精储存箱容量≥2升；

- 提交易损件、配件清单及报价。

- 报名材料要求

- 报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:

- 产品询价响应表

- 按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。

- 其他需提交材料

- 厂家三证，投标供应商三证；

- 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；

- 产品检验报告、说明书；

- 产品彩页；

- 其他可证明产品核心参数的材料。

- 其他说明

- 我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 采购人保留对本次采购的最终解释权。

- 全自动内镜清洗消毒机 响应参数表

| 询价产品 | 全自动内镜清洗消毒机 |  |
| --- | --- | --- |
| 注册证名称 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 单位 |  |  |
| 响应报价 |  |  |
| 注册证号 |  |  |
| 厂家 |  |  |
| 供应商名称及盖章 |  |  |
| 联系方式 |  |  |
| 功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页） |
| 适用于软式内镜的清洗消毒，可清洗消毒1条胃肠镜或1-2条支气管镜； |  |  |
| 水槽内部岛式设计，消毒液箱添加消毒液量可调节，范围至少包含8L-12L（需提供彩页证明）； |  |  |
| 整机耐腐蚀，全封闭槽体，槽盖与密封条密闭方式。 |  |  |
| 具备全过程故障报警功能并直观体现在显示屏上：消毒液不足报警；清洗酶不足报警；酒精不足报警；过滤器脏堵报警；水压报警；内镜漏气报警等； |  |  |
| 设备设计有旋转式喷淋装置，可以全方位对内镜外表面进行冲洗，喷淋旋转速度可根据要求调节快慢（喷淋装置为PVC材质）； |  |  |
| 喷淋可根据洗消要求设置酶洗、消毒步骤是否启用，可解决槽盖的清洗消毒（验收现场测试功能）； |  |  |
| 采用三通道清洗消毒，全程灌流、灌气，清洗消毒无死角，内镜管腔通道设有流量监测传感器，水槽内具备检测灌流柱，方便用户观察灌流情况，可保证内镜的洗消效果； |  |  |
| 透明钢化玻璃门盖，可观察洗消机的槽体情况； |  |  |
| 门打开时，设备无法启动运行；门关闭后设备应提示门已关闭，运行过程门保护装置开启，设备在运行过程中门无法打开； |  |  |
| 采用≥7英寸高清彩色触摸屏显示，能显示工作温度，能动态的显示设备各个阶段运行状态使用信息，包括整机的工作流程（至少包含泄漏测试、冲洗、清洗、漂洗、消毒、终末漂洗和干燥过程）、步骤转换及工作时间； |  |  |
| 设备内置≥6种操作模式，包括常规洗消、快速消毒、早消毒、自身消毒，以及不少于两种的自定义消毒模式（需提供实物界面图片证明）； |  |  |
| 测漏功能两种模式，可全程检测，也可以只在清洗前检测，如有泄漏，会提供可视和声讯报警信号，并自动终止程序运行，确保不会因为内镜管道破裂，造成内镜进水损坏； |  |  |
| 设备内置高精度空气过滤器，使作用于内镜的气体均为洁净气体，≤0.2μm的微粒滤除率≥99.9% ； |  |  |
| 具备自身消毒功能，采用消毒液可对机器内部全管道、腔体进行循环冲洗、浸泡消毒，可定期进行自身消毒或出现阳性病人时的自身消毒处理，消毒液储存箱盖可拆卸，方便清洗； |  |  |
| 多酶与酒精壶装有可调节液位浮球，可以根据使用量的大小自由添加耗材； |  |  |
| 具备自动加酶功能，可按不同的酶液比例进行调整； |  |  |
| 设备可通过灌流装置对内镜管腔注入酒精进行管腔的辅助干燥，注入酒精的时间可调； |  |  |
| 可使用邻苯二甲醛、过氧乙酸、戊二醛、含氯消毒剂，消毒时间均可调整，每一个槽体都是独立的主体，可用相同或者不同的消毒液进行洗消工作；提供邻苯二甲醛、过氧乙酸、戊二醛、含氯消毒液的省级或第三方消毒效果检测报告； |  |  |
| 消毒液使用次数记录功能及使用次数到达提醒功能，从而能更好的检测消毒液的使用情况，保证消毒效果； |  |  |
| 设备装有读卡器，可同时刷内镜编号卡和操作人员卡，方便用户的清洗信息记录，可查询历史前不少于8次的清洗记录并打印； |  |  |
| 具备打印功能，能够长期有效的追溯每条内镜的清洗情况，包括镜子的编号、清洗人员、清洗消毒的时间日期等； |  |  |
| 设备可预留追溯接口，可与内镜质量管理追溯系统对接，将设备运行各项数据进行追溯记录； |  |  |
| 设备选用机动门盖，减少二次污染，可显示屏触摸开关门、快捷键或脚踏开关门； |  |  |
| 采用排水泵进行强排水，减少排水时间，节省清洗总时间； |  |  |
| 提供电磁兼容报告、二类医疗器械注册证、卫生安评报告； |  |  |
| 为保持美观，要求设备颜色与整体设计协调，设备尺寸与原洗消机尺寸（宽度760mm×深度600mm×高度900mm）差距50mm以内； |  |  |
| 消毒液储存箱容量≥10升，适酶储存箱容量≥2升，酒精储存箱容量≥2升； |  |  |
| 提交易损件、配件清单及报价。 |  |  |