名称：滁州市第一人民医院单胎胎心监护仪设备询价文件

编号：  XJSB-2026024

2026年7月

- 产品清单及要求

- 项目明细

- 产品名称：单胎胎心监护仪；

- 采购数量：2台；

- 预算价：29000元（单价14500元/台）。

- 功能及参数要求：

- 要求：设备为一体化无线胎监，监护参数须包含胎心率、宫缩压力、胎动。产品注册分类需要满足《医疗器械分类目录》要求。中标设备货物抵达时，剩余设计使用年限不得低于9.5年。

- 屏幕尺寸≥8英寸。

- 胎心率测量范围须包含50bpm～240bpm，测量精度≤±2bpm。

- 宫缩压力范围须包含0～100单位，宫缩归零方式为自动或手动。

- 胎动测量方式须支持自动检测，可显示并打印胎儿活动图。

- 评分报告功能：支持KREBS、FISCHER、改良FISCHER、NST评分方式。

- 断线续传功能：须支持无线探头10min以上的断线续传。

- 支持附件一键转床功能，从待产室进产房不需要拆除探头

- 打印机使用热敏纸打印，热敏纸为通用耗材，走纸速度可调，具备缺纸缓存打印、选段打印和定时长打印功能。

- 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调。

- 支持数据存储、回放、打印，掉电数据存储、外接U盘存储监护数据功能。

- 数据存储时长≥1000h。

- 无线探头可自识别探头基座，无线探头工作距离≥20m，内置锂电池工作时间≥10小时。

- 整机不插电工作时长≥3h。

- 标配无线胎心探头、无线宫缩压力探头，探头防水等级满足IP68标准。

- 标配可转移专用台车。

- 主机质保期不少于五年，探头质保期不少于3年。

- 报名材料要求

- 报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:

- 产品询价响应表

- 按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。

- 其他需提交材料

- 厂家三证，投标供应商三证；

- 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；

- 产品检验报告、说明书；

- 产品彩页；

- 其他可证明产品核心参数的材料。

- 其他说明

- 我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 采购人保留对本次采购的最终解释权。

- 单胎胎心监护仪 响应参数表

| 询价产品 | 单胎胎心监护仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 注册证名称 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 单位 |  |  |
| 响应报价 |  |  |
| 注册证号 |  |  |
| 厂家 |  |  |
| 供应商名称及盖章 |  |  |
| 联系方式 |  |  |
| 功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页） |
| 要求：设备为一体化无线胎监，监护参数须包含胎心率、宫缩压力、胎动。产品注册分类需要满足《医疗器械分类目录》要求。中标设备货物抵达时，剩余设计使用年限不得低于9.5年。 |  |  |
| 屏幕尺寸≥8英寸。 |  |  |
| 胎心率测量范围须包含50bpm～240bpm，测量精度≤±2bpm。 |  |  |
| 宫缩压力范围须包含0～100单位，宫缩归零方式为自动或手动。 |  |  |
| 胎动测量方式须支持自动检测，可显示并打印胎儿活动图。 |  |  |
| 评分报告功能：支持KREBS、FISCHER、改良FISCHER、NST评分方式。 |  |  |
| 断线续传功能：须支持无线探头10min以上的断线续传。 |  |  |
| 支持附件一键转床功能，从待产室进产房不需要拆除探头 |  |  |
| 打印机使用热敏纸打印，热敏纸为通用耗材，走纸速度可调，具备缺纸缓存打印、选段打印和定时长打印功能。 |  |  |
| 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调。 |  |  |
| 支持数据存储、回放、打印，掉电数据存储、外接U盘存储监护数据功能。 |  |  |
| 数据存储时长≥1000h。 |  |  |
| 无线探头可自识别探头基座，无线探头工作距离≥20m，内置锂电池工作时间≥10小时。 |  |  |
| 整机不插电工作时长≥3h。 |  |  |
| 标配无线胎心探头、无线宫缩压力探头，探头防水等级满足IP68标准。 |  |  |
| 标配可转移专用台车。 |  |  |
| 主机质保期不少于五年，探头质保期不少于3年。 |  |  |