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1、 产品清单及要求
(1) 项目明细
1． 产品名称：高频电刀；
2． 采购数量：2台；
3． 预算价：25000元（12500元/台）。
(2) 功能及参数要求：
1． I类普通设备，具有防除颤CF型应用部分。
2． 工作制：间歇加载连续运行10s/30s。
3． 至少包含以下6中工作模式，并符合对应输出功率及负载要求：
(1) 单级纯切，可设置输出功率350W，匹配负载500Ω；
(2) 单极混切1，可设置输出功率250W，匹配负载500Ω；
(3) 单极混切2，可设置输出功率200W，匹配负载500Ω；
(4) 单极混切3，可设置输出功率120W，匹配负载500Ω；
(5) 单级点凝，可设置输出功率120W，匹配负载500Ω；
(6) 双极凝，可设置输出功率50W，匹配负载100~150Ω；
4． 输出控制方式：手控、脚控、自动。
5． 质保期≥5年。
2、 报名材料要求
报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:
1. 产品询价响应表
按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。
2. 其他需提交材料
(1) 厂家三证，投标供应商三证；
(2) 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；
(3) 产品检验报告、说明书；
(4) 产品彩页；
(5) 其他可证明产品核心参数的材料。
3、 其他说明
我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
采购人保留对本次采购的最终解释权。






高频电刀 响应参数表
	询价产品
	高频电刀

	注册证名称
	

	规格型号
	

	单位
	

	响应报价
	

	注册证号
	

	厂家
	

	供应商名称及盖章
	

	联系方式
	

	功能及参数
	响应产品功能及参数
	响应参数位置
(填写参数在证明材料第几页）

	I类普通设备，具有防除颤CF型应用部分。
	
	

	工作制：间歇加载连续运行10s/30s。
	
	

	至少包含以下6中工作模式，并符合对应输出功率及负载要求：
单级纯切，可设置输出功率350W，匹配负载500Ω；
单极混切1，可设置输出功率250W，匹配负载500Ω；
单极混切2，可设置输出功率200W，匹配负载500Ω；
单极混切3，可设置输出功率120W，匹配负载500Ω；
单级点凝，可设置输出功率120W，匹配负载500Ω；
双极凝，可设置输出功率50W，匹配负载100~150Ω；
	
	

	输出控制方式：手控、脚控、自动。
	
	

	质保期≥5年。
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